技术需求参数

1.产品用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌。

2.灭菌室容积≥100L，卡匣式加注，注液更精准、安全且操作更方便，单一胶囊容量≥3ml，单一卡匣共计12个胶囊。

3.腔体材质采用5052优质耐锈蚀铝合金，并采用了抗氧化处理工艺，在优越的导热性能上又加强了内腔的抗腐蚀性能。

4.管路材质采用SUS304不锈钢，卫生级管路和卡箍连接。

5.采用高精度工业触摸屏，全新外观设计，262K色，画质细腻并针对性的设计专有交互界面，新的显示方式能耗≤3.0度电/每锅次。

6.能够打印程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程各阶段的压力、温度、阶段时间和结束状态等信息，打印记录保存5年以上，以便于医院的追溯。

▲7.依据相关国家标准和物品灭菌特点，设置3个灭菌模式，在快速和加强两个模式基础上增设了管腔灭菌模式。快速灭菌≤30min；加强灭菌≤50min；管腔灭菌≤60min。

8.灭菌室门采用顶杆驱动式电动升降门，增设红外线感应开关，从而解放操作人员的双手，操作更方便。

9.设有过压、欠压、超温、门故障等多重保护功能，确保使用安全。

▲10.产品经传导发射、辐射发射、静电放电（ESD）、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群、浪涌、电源线电压暂降、短时中断和电压变化等项目检验均符合GB/T18268.1-2010相应条款，可提供省级或以上第三方检验报告并加盖生产企业公章。

11.采用真空度极高且耐H2O2腐蚀的旋片式真空泵，极限真空可达0.04Pa。空气过滤器过滤精度≤0.22μm；采用高真空度挡板阀，性能稳定且噪音低。

▲12.产品具有过氧化氢气体过滤系统，周围空气中8h加权过氧化氢浓度≤0.3mg/m3,提供省级或以上检测机构出具对周围空气中过氧化氢浓度的检测报告加盖生产企业公章。

▲13.灭菌后灭菌负载H2O2残留量≤8mg/KgH2O，提供省级或省级以上检测机构检测报告复印件加盖公章。

14.产品软件拥有中国计算机软件著作权登记证书。

15.生产企业通过9001质量认证、14001环境和45001健康体系认证。

16.配置清单：

16.1过氧化氢低温等离子体灭菌器1台；

16.2合格证1份；

16.3资质证书1套；

16.4说明书1份；

16.5售后服务承诺1份；

16.6灭菌指示剂说明书1份；

16.7过氧化氢溶液说明书1份；

16.8检验报告1份；

16.9真空泵油2桶；

16.10等离子体过氧化氢卡匣灭菌液5个；

16.11等离子指示卡200片；

16.12等离子生物指示物25支；

16.13等离子指示标签20张；

16.14等离子灭菌包装袋15cm*100m 1卷；

16.15等离子封口测试卡1盒；

16.16等离子灭菌指示胶带3卷；

16.17打印纸3卷；

16.18样品包1份；

16.19 灭菌自动包装机1台；

16.20 过氧化器生物阅读器1台。